XK3100-B2/B2+标定方法

开机自检时，“标定”、“确认”同时按，听到 蜂鸣声放开。 (如果标定没有就按“功能”键)

显示[PASS] 按‘↑’键和‘确认’输入密码，[010201]。

（‘↑’键输入数字，‘确认’键确认当前数值。）

显示[d=**]按‘↑’键选择分度值，按‘确认’。

显示[dot=*]按‘↑’键选择小数点，按‘确认’。

显示[zero*]按‘↑’键选择零位跟踪范围，按‘确认’。

显示[full]按‘↑’和‘确认’键调节満量程,

（若显示満量程正确，就按确认过。）

显示[loAd]放砝码，按‘↑’和‘确认’键输入砝码重量

（‘↑’键输入数字，‘确认’键确认当前数值。）

然后一直按确认 显示砝码重量即可。

| 注意 | 若开机自检时，“标定”、“确认”同时按，进不了标定程序， |
| --- | --- |
|  | 那必须短路开机。（JUNPER处短路） |